智能按摩整脊器 技术参数

*1.治疗模式：至少包含自动模式、手动模式；

*2.脉冲力：具有≥3个脉冲力，1档≥60N、2档≥120N、3档≥200N，脉冲力误差：≤±15%；

*3.脉冲频率可调，至少包含范围5Hz-12Hz，误差≤±12%；

4.预压：具有预压功能，当预压到一定程度，功能指示灯有变化，预压力：≤10N；

5.单次治疗击打频数：20～72次；

6.治疗头：≥三种，至少包含通用治疗头、颈椎治疗头、腰椎治疗头。

7.具备安全中断治疗功能：设备脱离病人时，自动中断输出电流，停止工作；

*8.具备高温报警功能：可实时检测内部使用温度，提前发出预警；

*9.具有智能提示音：当设备治疗时激起共振，治疗结束发出一声提示音；当设备未激起共振，治疗结束发出两声提示音；如果提示音持续，则需要检查该设备。

10.输入功率：≤90VA；

11.重量：≤885g。

12.适用范围：可以通过对脊柱的指压调节、调动和处理，用于缓解神经根型颈椎病与腰椎间盘突出症引起的疼痛症状。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3.5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。