数显恒温水浴箱技术参数

1.温度控制

★1.1温度参数控温范围:室温:+5℃-100℃，分辨率:0.1℃，波动度:±0.5℃，控温范围:0℃-100℃(带制冷)

2.结构容量

★2.1结构与容量参数：材质要求不锈钢，内胆尺寸：400×300×200mm±10%，容积：25L，加热功率：800W 带内置循环泵。

2.2加热功率根据容量不同为300-1500W,配置数显温控仪与定时功能(0-999min)。

3.安全性能

★3.1安全与附加参数：具备超温报警、漏电保护、低水位保护功能；支持内循环功能。

3.2可实现水浴温度均匀分布；外壳304不锈钢，防腐蚀易清洁。

3.3具有断电记忆、超温报警、漏电保护、低水位保护、门盖防烫锁等功能。

4.附加功能：定时0-999min、数显大屏、外接温度探头、数据导出、多段控温。

5.用于气管镜活检钳、异物钳等常规器械预热。

6.用于无菌液体恒温、精密传感器校准批量气管镜器械消毒后恒温。

供应商每有一条重要参数不响应扣8分，每有一条一般参数不响应扣4分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。