宫腔镜技术参数

1、用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等；

2、★镜体设计为一体式设计，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙，降低院感控制风险；(需提供产品图片证明)

3、★超广角镜头，视场角≥90°;

4、视向角≤22°;景深3mm-100mm±10%;

5、★插入部工作长度≤200mm,插入部最大宽度≤4.4mm,且同时具有具有5Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作，免扩宫；

6、可选配插入部最大宽度≤4.9mm,具有5Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作，免扩宫；

7、可选配插入部最大宽度≤5.4mm,具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作，免扩宫；

8、插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔；

9、器械插入口为喇叭形，保证器械进入时便捷精准；

10、★密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道；(提供实拍证明图片);

11、密封帽为可拆卸设计，方便清洗及消毒。

配置清单：宫腔镜1套、宫腔镜剪刀（单开） 4把，宫腔镜异物钳 4把（实质性要求）

宫腔镜电切镜技术参数

1、★内窥镜视向角12°,视场角≥60°;

2、工作长度≥302mm, 插入部外径≤2.9mm,允许配合更小的工作外鞘；

3、★可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌标识；

4、可低温等离子消毒，可提供厂家低温等离子消毒设备校准证书和验证报告；

5、★外鞘工作长度200mm, 外径≤7.5mm；

6、外鞘插入部前方具有绝缘陶瓷喙，该陶瓷头伸出部分长度≥11mm；

7、外鞘水阀可360°旋转；

8、内鞘工作长度224mm,外径≤6.0mm;

9、★操作手环采用钛合金材料；

供应商每有一条重要参数不响应扣3.5分，每有一条一般参数不响应扣2分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。