# 抗深静脉血栓间歇式冲气压力系统技术参数

1.★具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能(单独使用足底部位)功能；治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等30种治疗模式可选，满足不同的临床需求；

2.★治疗压力：0mmHg-280mmHg可调，误差：±5mmHg;治疗时间：0min-600min可调；

3.手动选择静脉再充盈时间，范围在20s-70s可调，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间；

4.充气速度：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用；

5.至少支持手掌，臂部(又分手腕、前臂、上臂),脚掌，腿部(又分脚踝、小腿、大腿)4个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，使用灵活；

6.★具有治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择；

7.★主机重量≤3.0kg,具有≤6英寸彩色触摸屏；

8.超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息；

9.具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示；

10.维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测；

11.★具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全；

12.可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作≥4小时；

13.★配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳；支持在线升级功能；

14.设备使用寿命≥10年。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，供应商每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。